## 开放式阳采76项
序号 | 组别 | 细组 | 通用名 | 参考规格 | 单位 | 是否专机专用 | 涉及试剂检测项目（医嘱）名称 | 现用品牌仪器型号 | 预计年用量 | 需求参数
10 | A分子组 | a1 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型脱氧核糖核酸（HSV II DNA）液体室内质控品 | 低值：1.00E+03～1.00E+04 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 单纯疱疹病毒II型DNA检测、性病四项核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.弱阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
11 | A分子组 | a1 | 猴痘病毒脱氧核糖核酸液体室内质控品 | S1低值：1.00E+03～1.00E+04 copies/mL¦0.5mL/管，10管/盒 | 盒 | 否 | 猴痘病毒核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
12 | A分子组 | a1 | 呼吸道病原体多重核酸检测室内质控品（混合1） | 0.5mL/管，20管/盒¦ | 盒 | 否 | 13种呼吸道病原体多重检测 | 3500xL-Dx | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
13 | A分子组 | a1 | 甲型HIN1流感病毒核糖核酸(HIN1 RNA)液体室内质控品 | 低值：1.00E+03～1.00E+04 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1)、流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1、H7N9) | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
14 | A分子组 | a1 | 结核分枝杆菌脱氧核糖核酸（TB DNA）液体室内质控品 | 高值：1.00E+05～1.00E+06 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 结核分枝杆菌DNA、结核分枝杆菌核酸检测(恒温扩增法) | Anadas9850、AB17500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
15 | A分子组 | a1 | 结核分枝杆菌脱氧核糖核酸（TB DNA）液体室内质控品 | 低值：1.00E+03～1.00E+04 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 结核分枝杆菌DNA、结核分枝杆菌核酸检测(恒温扩增法) | Anadas9850、AB17500 | 4 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
16 | A分子组 | a1 | 解脲脲原体脱氧核糖核酸（UU DNA）液体室内质控品 | 低值：1.00E+04～1.00E+05 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 性病四项核酸检测、解脲脲原体DNA检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
17 | A分子组 | a1 | 淋球菌脱氧核糖核酸（NGH DNA)液体室内质控品 | 低值：1.00E+04～1.00E+05 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 淋球菌DNA检测、性病四项核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
18 | A分子组 | a1 | 诺如病毒核糖核酸(NV RNA)液体室内质控品 | 低值：1.00E+03～1.00E+04 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 诺如病毒核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
19 | A分子组 | a1 | 人巨细胞病毒脱氧核糖核酸（HCMV DNA）液体室内质控品 | 低值：1.00E+03～1.00E+04 IU/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 人巨细胞病毒载量检测(CMV-DNA) | Anadas9850 | 2 | 1.定量项目质控品(阴性、阳性包含临界、低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
20 | A分子组 | a1 | 人巨细胞病毒脱氧核糖核酸（HCMV DNA）液体室内质控品 | 中值：1.00E+04～1.00E+05 IU/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 人巨细胞病毒载量检测(CMV-DNA) | Anadas9850 | 2 | 1.定量项目质控品(阴性、阳性包含临界、低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
21 | A分子组 | a1 | 人类免疫缺陷病毒1型核糖核酸（HIV-1 RNA）血清(液体)室内质控品 | 中值（S2）：1.00E+03～1.00E+04 IU/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 人类免疫缺陷病毒（Ι型）载量检测(HIVRNA) | Cobas® 6800 | 15 | 1.定量项目质控品(阴性、阳性包含临界、低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
22 | A分子组 | a1 | 人乳头瘤病毒16、18型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 人乳头瘤病毒DNA分型检测 | Anadas9850 | 2 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
23 | A分子组 | a1 | 沙眼衣原体脱氧核糖核酸（CT DNA）液体室内质控品 | 低值：1.00E+04～1.00E+05 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 沙眼衣原体DNA检测、性病四项核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、阳性包含低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
24 | A分子组 | a1 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）血清（液体）室内质控品 | 0.5mL/管，20管/盒¦临界（S1）：1.25E+03 ~ 3.52E+03 IU/mL | 盒 | 否 | 高敏乙型肝炎病毒载量检测(GMHBV-DNA)、乙型肝炎病毒载量检测（HBV-DNA）、 | SLAN-96S、SLAN-96P、Anadas9850 | 4 | 1.定量项目质控品(阴性、阳性包含临界、低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
25 | A分子组 | a1 | 阴性质控品 | 阴性：适用于UU DNA/CT DNA /NGH DNA等培养类品种的阴性质控¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 人类免疫缺陷病毒（Ι型）载量检测(HIVRNA)、高敏丙型肝炎病毒载量检测(GMHCV-RNA)、高敏乙型肝炎病毒载量检测(GMHBV-DNA)、登革病毒核酸检测、肠道病毒核酸检测、HIV-1基因型耐药检测、性病四项核酸检测、六项呼吸道病原菌核酸检测、曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测、结核分枝杆菌核酸检测(恒温扩增法)、基孔肯雅病毒核酸检测、登革病毒核酸检测、肠道病毒核酸检测、百日咳杆菌DNA检测、性病四项核酸检测、EB病毒核酸检测、JC病毒核酸检测、单纯疱疹病毒Ⅰ型（HSVⅠ）核酸检测、流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1、H7N9) | SLAN-96S、SLAN-96P、Anadas9850、ABI7500、Cobas® 6800 | 12 | 1.定量项目质控品(阴性、阳性包含临界、低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阴性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
26 | A分子组 | a1 | JC病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24T/盒 | 盒 | 否 | JC病毒核酸检测 | SLAN-96P、SLAN-96S | 10 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年）2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96P、SLAN-96S仪器的依据。
27 | A分子组 | a1 | 百日咳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 低值：1.00E+03～1.00E+04 copies/mL¦0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 百日咳杆菌DNA检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 1 | 1.定性项目质控品(阴性、弱阳性质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.弱阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
28 | A分子组 | a1 | 丙型肝炎病毒核糖核酸血清（液体）室内质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 | 否 | 高敏丙型肝炎病毒载量检测(GMHCV-RNA)、丙型肝炎病毒载量检测(HCV-RNA) | SLAN-96S、SLAN-96P、Anadas9850 | 2 | 1.定量项目质控品(阴性、阳性包含临界、低、中、高质控品);2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4.阳性质控批内CV≤8%，批间CV≤10%
29 | A分子组 | a10 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 超敏 48人份/盒 | 盒 | 否 | 高敏乙型肝炎病毒载量检测(GMHBV-DNA) | SLAN-96S、SLAN-96P | 86 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P仪器的依据。
30 | A分子组 | a11 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 高敏丙型肝炎病毒载量检测(GMHCV-RNA) | SLAN-96S、SLAN-96P | 25 | 至少能满足：1.仪器故障有专业工程师对接处理，2、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，3、符合实验室认可的相关要求，4、全年更换批号的次数不超过6次，5、有可适配SLAN-96P、SLAN-96S仪器的依据。
31 | A分子组 | a2 | 登革病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 单管单人份：10人份/盒¦单管单人份：10人份/盒 | 盒 | 否 | 登革病毒核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 424 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年）2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配ABI7500、SLAN-96P、SLAN-96S仪器的依据。
32 | A分子组 | a2 | 登革热病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 登革病毒核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 64 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年）2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配Anadas9850仪器的依据。
33 | A分子组 | a2 | 甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24反应/盒 | 盒 | 否 | 流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1)、流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1、H7N9) | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 13 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年）2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500仪器的依据。
34 | A分子组 | a2 | 甲型流感核酸检测试剂盒病毒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒 | 否 | 流感病毒检测（甲型、乙型）、流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1)、流感病毒检测(甲型、乙型、H7N9)、流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1、H7N9) | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 13 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年。2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500仪器的依据。
35 | A分子组 | a2 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 诺如病毒核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 64 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500仪器的依据。
36 | A分子组 | a2 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 流感病毒检测(甲型、乙型、H7N9)、流感病毒检测(甲型、乙型、H1N1、H7N9) | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 3 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500仪器的依据。
37 | A分子组 | a2 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 100T/盒（胶体金法） | 盒 | 否 | 高敏乙型肝炎病毒载量检测(GMHBV-DNA)、乙型肝炎病毒载量检测（HBV-DNA） | SLAN-96S、SLAN-96P、Anadas9850 | 1 | 至少能满足：1、符合实验室认可的相关要求，2.未开封在规定保存条件下至少稳定>2年，开封后2-8℃保存稳定≥7天;3.采购同一批号有效期≥1.5年;4、全年更换批号的次数不超过6次。
38 | A分子组 | a2 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 大包装，24人份/盒¦ | 盒 | 否 | 猴痘病毒核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500 | 6 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500仪器的依据。
39 | A分子组 | a3 | 肠道病毒EV71/CA16/EV核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 肠道病毒核酸检测 | ABI7500 | 2 | 至少能满足：1.仪器故障有专业工程师对接处理，2、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，3、符合实验室认可的相关要求，4、全年更换批号的次数不超过6次。5、有可适配ABI7500、SLAN-96P、SLAN-96S仪器的依据。
40 | A分子组 | a3 | 柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 肠道病毒核酸检测 | ABI7500 | 2 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500仪器的依据。
41 | A分子组 | a3 | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 肠道病毒核酸检测 | ABI7500 | 2 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P、ABI7500仪器的依据。
42 | A分子组 | a4 | 分枝杆菌鉴定试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 48测试 | 盒 | 否 | 分枝杆菌鉴定(荧光PCR熔解曲线法) | SLAN-96S、SLAN-96P | 181 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96P、SLAN-96S仪器的依据。7、试剂配送从下单到入库不超过5天。
43 | A分子组 | a5 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 20人份 | 盒 | 否 | 结核分枝杆菌核酸检测(恒温扩增法) | AB17500 | 174 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配AB17500仪器的依据。
44 | A分子组 | a6 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(多重荧光PCR法) | 24人份/盒 | 盒 | 否 | 六项呼吸道病原菌核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P | 86 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），仪器校准（提供校准品），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P仪器的依据。
45 | A分子组 | a7 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（ PCR荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 否 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测 | SLAN-96S、SLAN-96P | 81 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过6次，6、有可适配SLAN-96S、SLAN-96P仪器的依据。
46 | A分子组 | a8 | 丙型肝炎病毒（HCV）基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 盒 | 否 | 丙型肝炎病毒基因分型检测（PCR-荧光探针法） | ABI7500 | 40 | 至少能满足：1.仪器故障有专业工程师对接处理，2、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，3、符合实验室认可的相关要求，4、全年更换批号的次数不超过6次，5、有可适配ABI7500仪器的依据。
47 | A分子组 | a9 | 单纯疱疹病毒1型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒 | 否 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型（HSVⅠ）核酸检测 | ABI7500、SLAN-96P、SLAN-96S | 7 | 至少能满足：1.仪器故障有专业工程师对接处理，2、试剂性能验证至少满足：符合率95%，精密度95%，检测下限符合实验室认可要求，3、符合实验室认可的相关要求，4、全年更换批号的次数不超过6次，5、有可适配ABI7500、SLAN-96P、SLAN-96S仪器的依据。
48 | B临检组 | b1 | 瑞氏-姬姆萨染色液-A液 | A液 4*250ml | 盒 | 否 | 白细胞手工分类 | 开放 | 45 | 适用细胞染色，余无特殊
49 | B临检组 | b1 | 瑞氏-姬姆萨染色液B液 | B液4*250ml | 盒 | 否 | 白细胞手工分类 | 开放 | 85 | 适用细胞染色，余无特殊
50 | B临检组 | b1 | 高级擦镜纸 | 10*15 100张¦ | 本 | 否 | / | 开放 | 20 | 1.要求采用优质、柔软且不易掉屑的纤维材质，如木质纤维素等，以确保擦拭过程中不会对镜头等光学镜片造成划伤，同时减少杂质残留；2.无尘或低尘的，避免擦拭时引入新的灰尘颗粒，影响光学镜片的清洁度和光学性能。
51 | B临检组 | b1 | 过氧化物酶染色液 | 5T | 盒 | 否 | 异常红细胞形态检查/白细胞手工分类/异常血小板形态检查/骨髓细胞检查 | 开放 | 3 | 适用细胞染色，余无特殊
52 | B临检组 | b1 | 姬姆萨染色液 | 100ml+4*250ml | 盒 | 否 | 异常红细胞形态检查/白细胞手工分类/异常血小板形态检查/骨髓细胞检查 | 开放 | 4 | 适用细胞染色，余无特殊
53 | B临检组 | b1 | 糖原染色液 | 5T | 盒 | 否 | 异常红细胞形态检查/白细胞手工分类/异常血小板形态检查/骨髓细胞检查 | 开放 | 3 | 适用细胞染色，余无特殊
54 | B临检组 | b1 | 铁染色液 | 5T | 盒 | 否 | 异常红细胞形态检查/白细胞手工分类/异常血小板形态检查/骨髓细胞检查 | 开放 | 6 | 适用细胞染色，余无特殊
55 | B临检组 | b1 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液（NVP) | 5T | 盒 | 否 | 白细胞手工分类 | 开放 | 6 | 适用细胞染色，余无特殊
56 | B临检组 | b2 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(早孕胶体金试纸HCG) | 100T | 盒 | 否 | 尿妊娠试验 | 开放 | 4 | 1.最低检测限通常要求不高于25mIU/mL；2.避免与人促黄体生成素（hLH）、人卵泡刺激素（hFSH）、人促甲状腺素（hTSH）等其他激素发生交叉反应，导致假阳性结果；3.要求适用于检测尿液或血液样本；4.常温干燥下，有效期达12个月以上。
57 | B临检组 | b2 | 阴道炎五联检测试剂盒 | 20T | 盒 | 否 | 阴道炎五联检测 | 开放 | 100 | 室间质评评价通过
58 | B临检组 | b3 | A群轮状病毒检测试剂盒（胶体金法） | 10T | 盒 | 否 | A群轮状病毒检测 | 手工法 | 30 | 阴、阳性样本的符合率、重复性不低于厂商检验方法声明
59 | B临检组 | b4 | 放免试管 | 12*75mm | 支 | 否 | 脑脊液常规/胸腹水常规的蛋白定性手工法 | 开放 | 2000 | 透光性好，无色透明
60 | C免疫组 | c1 | 蛋白印迹仪一次性板 | 25片/箱 | 片 | 否 | / | 帝肯蛋白印迹仪 | 150 | 适用帝肯/中瑞互信蛋白印迹仪
61 | C免疫组 | c2 | 壳多糖酶3样蛋白1检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 否 | 壳多糖酶3样蛋白1(CHI3L1)测定 | 郑州安图酶标仪PHOMO | 65 | 性能验证参数符合CNAS-GL037《临床化学定量检验程序性能验证指南》要求；适用郑州安图酶标仪PHOMO
62 | D生化组 | d1 | 多项目血清学阴性非定值质控品 | 3.0mlx10瓶/盒 | 盒 | 否 | 乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体 | AutoLumo A2000 Plus | 6 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
63 | D生化组 | d1 | 多项生化质控品 | 6×5.0ml/盒 | 盒 | 否 | 钾、钠、氯、钙、镁、磷、尿素、肌酐、尿酸、二氧化碳、葡萄糖、乳酸、淀粉酶、总蛋白、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、总胆红素、直接胆红素、胆碱酯酶、总胆汁酸、总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、α羟基丁酸脱氢酶、α1-抗胰蛋白酶、脂肪酶 | 佳能TBA-FX8、迈瑞BS-2000M | 15 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
64 | D生化组 | d1 | 生化复合定值质控品 | 10*5 mL/盒 | 盒 | 否 | 钾、钠、氯、钙、镁、磷、尿素、肌酐、尿酸、二氧化碳、葡萄糖、乳酸、淀粉酶、总蛋白、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、总胆红素、直接胆红素、胆碱酯酶、总胆汁酸、总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、α羟基丁酸脱氢酶、α1-抗胰蛋白酶、脂肪酶 | 迈瑞SAL8000（BS-2000）、迈瑞SAL9000（BS-2000) | 1 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
65 | D生化组 | d1 | 特定蛋白质控品 | 6×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 胱抑素C、铁蛋白、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M | 佳能TBA-FX8、迈瑞BS-2000M | 22 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
66 | D生化组 | d1 | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品 | 20×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 乙型肝炎病毒e抗体 | AutoLumo A2000 Plus | 3 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
67 | D生化组 | d1 | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品 | 20×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 乙型肝炎病毒e抗原 | AutoLumo A2000 Plus | 3 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
68 | D生化组 | d1 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品 | 20×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | AutoLumo A2000 Plus | 3 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
69 | D生化组 | d1 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 | 20×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | AutoLumo A2000 Plus | 6 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
70 | D生化组 | d1 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品 | 20×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | AutoLumo A2000 Plus | 3 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
71 | D生化组 | d1 | 肿瘤标志物质控品 | 6×3.0ml/盒 | 盒 | 否 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原CA125、糖类抗原CA15-3、糖类抗原CA19-9、糖类抗原CA50、细胞角蛋白19片段、糖类抗原CA72-4、神经元特异性烯醇化酶、鳞状细胞癌抗原、总前列腺特异性抗原 | AutoLumo A2000 Plus | 11 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
72 | D生化组 | d1 | 心肌标志物质控品 | 5×2.0ml/盒 | 盒 | 否 | 同型半胱氨酸、肌酸激酶MB同工酶、肌钙蛋白I、B型脑钠肽 | 佳能TBA-FX8、日立LABOSPECT 008 AS、迈瑞BS-2000M、迈瑞CL-2000i、迈瑞CL-6000i | 40 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
73 | D生化组 | d1 | 脂类质控品 | 6×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蛋白B | 佳能TBA-FX8、日立LABOSPECT 008 AS、迈瑞BS-2000M | 30 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
74 | D生化组 | d1 | 内分泌质控品 | 6×3.0ml/盒 | 盒 | 否 | 促甲状腺激素、甲状腺素、游离四碘甲状腺原氨酸、三碘甲状腺原氨酸、游离三碘甲状腺原氨酸、C肽、胰岛素、孕酮、总β人绒毛膜促性腺激素、雌二醇、睾酮、促卵泡成熟素、促黄体生成素、催乳素 | AutoLumo A2000 Plus、雅培I2000SR、迈瑞CL-2000i、迈瑞CL-6000i | 40 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
75 | D生化组 | d1 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病 毒1型、单纯疱疹病毒2 型IgG抗体质控品 | 10×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病 毒1型、单纯疱疹病毒2 型IgG抗体 | AutoLumo A2000 Plus | 8 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
76 | D生化组 | d1 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病 毒1型、单纯疱疹病毒2 型IgM抗体质控品 | 10×1.0ml/盒 | 盒 | 否 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病 毒1型、单纯疱疹病毒2 型IgM抗体 | AutoLumo A2000 Plus | 8 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
77 | D生化组 | d1 | 脑脊液质控 | 6×3ml/盒 | 盒 | 否 | 脑脊液总蛋白、尿蛋白定量 | / | 5 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
78 | D生化组 | d1 | 糖化血红蛋白非定值质控品 | 1*0.5ml/盒 | 盒 | 否 | 糖化血红蛋白 | / | 4 | 1、有效期不少于1年。2、均匀性:瓶间变异系数≤实验室规定的分析项目允许总误差的 1/3，并且显著小于实验室的室内精密度。3、采用人源基质，减小基质效应。4、质控品检测水平应覆盖医学决定水平。5、与实验室现有的检测系统相匹配。6、传染病项目需有弱阳性检测水平（参考区间上限2-4倍）。7、质控品生产厂家应提供详细说明书，包含各类参数的声明或数据、储存条件、复溶方法（如适用）、开瓶/复溶后稳定性、预期用途、批号、有效期、安全信息等。8、正式采购前应提供试用和验证服务。
79 | D生化组 | d2 | 1000ul蓝吸头 | 1000支/包 | 包 | 否 | / | 无 | 5 | 1、适用于大龙、艾本德等品牌的加样枪。2、干净、无污染。
80 | D生化组 | d2 | 精混树脂 | 10-17兆欧cm¦ | 升 | 否 | 所有的生化项目和发光项目 | 优普UPS-I-100L、优普UPS-I-250L、水思源SSY-H-120L、宜科EKUS-AB11-200L | 220 | 1、适用于优普UPS-I-100L、优普UPS-I-250L、水思源SSY-H-120L、宜科EKUS-AB11-200L。2、水质要求达到2级实验室用水标准。
81 | D生化组 | d2 | 免疫球蛋白（IgA)测定试剂盒（免疫比浊发） | R1:4*50ml R2:2*20ml | 盒 | 否 | 免疫球蛋白A（IgA) | 佳能TBA-FX8 | 2 | 1、试剂厂家有自主研发能力。2、广西用户10家以上。3、试剂性能：精密度：重复性精密度(CV):<5%，中间精密度(CV):<6.67%；线性范围：至少0.1-7g/L；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。4、与科室现有的检测系统比对符合标准，符合实验室认可的相关要求。5、2-8℃未开封试剂效期≥1年。6、2-8℃开封试剂稳定期≥28天。7、全年更换批号的次数不超过4次。8、适用于佳能TBA-FX8。
82 | D生化组 | d2 | 免疫球蛋白（IgG）测定试剂盒（免疫比浊发） | R1:4*50ml R2:2*20ml | 盒 | 否 | 免疫球蛋白G（IgG） | 佳能TBA-FX8 | 2 | 1、试剂厂家有自主研发能力。2、广西用户10家以上。3、试剂性能：精密度：重复性精密度(CV):<5%，中间精密度(CV):<6.67%；线性范围：至少5-50g/L；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。4、与科室现有的检测系统比对符合标准，符合实验室认可的相关要求。5、2-8℃未开封试剂效期≥1年。6、2-8℃开封试剂稳定期≥28天。7、全年更换批号的次数不超过4次。8、适用于佳能TBA-FX8。
83 | D生化组 | d2 | 免疫球蛋白（IgM）测定试剂盒（免疫比浊发） | R1:4*50ml R2:2*20ml | 盒 | 否 | 免疫球蛋白M（IgM） | 佳能TBA-FX8 | 2 | 1、试剂厂家有自主研发能力。2、广西用户10家以上。3、试剂性能：精密度：重复性精密度(CV):<6.25%，中间精密度(CV):<8.33%；线性范围：至少0.1-5g/L；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。4、与科室现有的检测系统比对符合标准，符合实验室认可的相关要求。5、2-8℃未开封试剂效期≥1年。6、2-8℃开封试剂稳定期≥28天。7、全年更换批号的次数不超过4次。8、适用于佳能TBA-FX8。
84 | D生化组 | d2 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶检测试剂盒-G6PD | 2*45/2*15 | 盒 | 否 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶 | 迈瑞SAL8000（BS-2000）、迈瑞SAL9000（BS-2000) | 5 | 1、试剂厂家有自主研发能力。2、广西用户10家以上。3、试剂性能：精密度：重复性精密度(CV):<7.5%，中间精密度(CV):<10%；线性范围：至少0-1500 U/L ；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。4、与科室现有的检测系统比对符合标准，符合实验室认可的相关要求。5、2-8℃未开封试剂效期≥1年。6、2-8℃开封试剂稳定期≥14天。7、全年更换批号的次数不超过4次。8、适用于迈瑞BS-2000、佳能TBA-FX8。
85 | D生化组 | d2 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:1*40ml R2:1*20ml | 盒 | 否 | 铁蛋白 | 佳能TBA-FX8 | 80 | 1、试剂厂家有自主研发能力。2、广西用户10家以上。3、试剂性能：精密度：重复性精密度(CV):<6.25%，中间精密度(CV):<8.33%；线性范围：至少0-500ng/mL；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。4、与科室现有的检测系统比对符合标准，符合实验室认可的相关要求。5、2-8℃未开封试剂效期≥1年。6、2-8℃开封试剂稳定期≥28天。7、全年更换批号的次数不超过4次。8、适用于佳能TBA-FX8。